Обработка измерений

Результаты измерений, выполненные прибором, содержат инструментальную погрешность применяемого датчика. Для получения истинных значений измеряемых параметров полученные значения должны быть пересчитаны по градуировочному полиному

xф=a0+a1xи

где xф – истинное значение измеряемой физической величины; xи – результат измерения прибором.

Градуировочные коэффициенты a0 и a1 получают путём периодической калибровки датчика прибора и заносят в настоящий паспорт.

Градуировочные коэффициенты

Прибор № _______________

Дата калиб-ровки	Цветовая температура	Освещённость	Калиб-ровку произвёл

a0	a1	Эталонный прибор	a0	a1	Эталонный прибор

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Московский государственный технический университет

имени Н.Э. Баумана

Мытищинский филиал

(национальный исследовательский университет)»

(МФ МГТУ им. Н.Э. Баумана)

Образовательный прибор
КЛОП-Л

Паспорт

Общие положения

Образовательный прибор «КЛОП-Л» (далее «прибор») предназначен для измерения параметров света:

цветовая температура;

освещённость.

Прибор может применяться в учебных и бытовых целях для получения текущих значений параметров света.

Электропитание прибора осуществляется с помощью встроенного аккумулятора или с помощью внешнего блока питания 5 В (не менее 1 А). Подключение блока питания и зарядки к прибору осуществляется через стандартный разъём micro-USB.

Основные технические характеристики

Тип датчика Измеряемые параметры (погрешность):	TCS34725
Цветовая температура, К	0..10000;
освещённость, лк.	0..500 ;
Напряжение питания, В:	5
Габаритные размеры прибора, мм:	30×48×130

Комплект поставки

Прибор «КЛОП-Л»	1 шт.
Паспорт	1 шт.

Примечание. Источник питания 5 В и кабель micro-USB в комплект поставки не входят. Могут быть поставлены вместе с прибором по отдельной договорённости.

Порядок работы

Подготовка к работе:

Зарядить устройство.

Работа с прибором:

Включить прибор, переведя переключать с левой стороны в положение ВКЛ.

Подождать пока прибор проинициализирует датчики.

Нажать на центральную тактовую кнопку для снятия показаний.

На экране прибора должна появиться информация о параметрах падающего и отражённого света.

ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется одновременно заряжать и пользоваться прибором продолжительное время, в связи с перегревом преобразователя 3.3V.