Обработка измерений
Результаты измерений, выполненные прибором, содержат инструментальную погрешность применяемого датчика. Для получения истинных значений измеряемых параметров полученные значения должны быть пересчитаны по градуировочному полиному
xф=a0+a1xи
где xф – истинное значение измеряемой физической величины; xи – результат измерения прибором.
Градуировочные коэффициенты a0 и a1 получают путём периодической калибровки датчика прибора и заносят в настоящий паспорт.

Градуировочные коэффициенты
Прибор № _______________
Дата калиб-ровки	Цветовая температура					Освещённость					Калибровку произвёл
	Отраженный / TCS1		Падающий / TCS2		Эталонный прибор	Отраженный / TCS1		Падающий / TCS2		Эталонный прибор
	a0	a1	a0	a1		a0	a1	a0	a1

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана
Мытищинский филиал
(национальный исследовательский университет)»
(МФ МГТУ им. Н.Э. Баумана)

Образовательный прибор
КЛОП-Л

Паспорт
Общие положения
Образовательный прибор «КЛОП-Л» (далее «прибор») предназначен для измерения параметров падающего и отражённого света:
- цветовая температура;
- освещённость.
Прибор может применяться в учебных и бытовых целях для получения текущих значений параметров света.
Электропитание прибора осуществляется с помощью встроенного аккумулятора, который подзаряжается с помощью внешнего блока питания 5 В (не менее 1 А). Подключение зарядки к прибору осуществляется через стандартный разъём micro-USB, расположенный с правой стороны корпуса.

Основные технические характеристики
Тип датчиков / Измеряемые параметры:	TCS34725 (2 шт.)
Цветовая температура, К	0..10000;
освещённость, лк.	0..3000;
Напряжение питания, В:	5;
Габаритные размеры прибора, мм:	30×48×130

Комплект поставки
Прибор «КЛОП-Л»	1 шт.
Паспорт	1 шт.

Примечание. Источник питания 5 В и кабель micro-USB в комплект поставки не входят. Могут быть поставлены вместе с прибором по отдельной договорённости.
Порядок работы
Подготовка к работе:
1. Подключить источник питания к разъёму microUSB, расположенному с правой стороны корпуса.
2. Подождать минимум час для зарядки аккумулятора (индикатор для определения текущего заряда аккумулятора в приборе отсутствует).
3. Отключить источник питания от разъёма microUSB.
 Работа с прибором:
1. Включить прибор, переведя переключать с левой стороны корпуса в положение «ВКЛ».
2. Подождать несколько секунд, пока прибор проинициализирует датчики (Должна пропасть надпись «loading»).
3. Для снятия и фиксации показаний нажать на тактовую кнопку, расположенную на верхней части корпуса.
4. Подождать секунду. На экране прибора должна появиться информация о параметрах падающего и отражённого света.
5. В правой колонке – «TCS1» фиксируются показания цветовой температуры и освещённости отражённого света. В левой колонке – «TCS2» падающего света.
6. После эксплуатации прибора перевести переключатель, расположенный на правой стороне корпуса, в положение «ВЫКЛ»

ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется одновременно заряжать и пользоваться прибором продолжительное время, в связи с перегревом преобразователя 3.3V.